附件1：计量分公司2025年度水表检定装置采购要求

一、装置的主要参数

全套装置满足国家计量标准、规程及规范：JJG1113—2015《水表检定装置规程》、JJG162—2019《饮用冷水水表检定规程》，该水表检定装置需严格按照JJG 162-2019 《冷水水表检定规程》中规定全自动完成检定流程。整套装置技术参数如下：

1、全自动水表检定装置检测范围：DN15-25mm口径的干、湿式冷水水表、电子水表、超声波水表、电磁水表等。

2、双排卧式检表数量：DN15 串联20 只，DN20 串联16 只，DN25 串联14 只，双排可以同时进行。

3、工作原理：换向质量法，启停质量法。

4、装置等级：0.2级。

5、流量范围：（0.004-8.0） m3/h，采用玻璃转子流量计做为流量指示. 流量计精度等级不低于 2.5 级。

6、电子秤：量程 150kg，分度数≥6000；量程30kg，分度数≥6000，称重传感器不锈钢，焊接密封，显示仪表要求适合潮湿环境，不小于 60mm 高度的 LED 显示器,并具白色背光可调，增加任何照明条件下可读性，并有除常用的电源开关，置零，去皮，清除，轻触薄膜按键外配备自定义按键，具有即时状态指示和实时监控。

7、每只称重容器进水采用单独的开式换向器，换向时间、行程差需满足JJG1113—2015《水表检定装置规程》的要求。

8、水箱恒温设备：控温范围（10~30）℃，一次性检定水流量试验段水温变化不大于2℃。

9、设备尺寸：长≤6m；

10、图像采集系统：图像采集器不少于20个；能够动态采集水表表盘标度盘指针图像，图像处理：准确率≥99%；指针式分辨率：1/20分格,自动同时读取水表表盘多个标度盘及鼓轮读数，同时满足电子显示数字直接采集读取。

11、水表首检系统需能对图像采集系统采集的数据进行计算处理，能够进行合格判定，按水表编号、检定数据一一对应形成记录等功能。系统对不合格的水表，需保存检定照片。系统需按我公司要求形成统计上传报表。水表检定系统也可手工填报数据进行计算处理形成记录数据。

二、装置配置清单要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检定装置硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 检定台 | 双排串联 20表位，DN15 串联20 只，DN20 串联16 只，DN25 串联14 只； 口径：（15～25）mm （装置全部封装，外观设计合理，易操作） | 1 台 |
| 2 | 可调摄像架 | 304 不锈钢材料，对应不同的水表可前 后左右调节摄像头的位置。 | 2 套 |
| 3 | 电子秤 | 规格：150kg，分度数≥6000； | 2 台 |
| 4 | 电子秤 | 规格：30kg，分度数≥6000； | 2 台 |
| 5 | 储水容器 | 不小于150L,304 不锈钢材质 | 2套 |
| 6 | 储水容器 | 不小于30L，304 不锈钢材质 | 2套 |
| 7 | 气动换向器 | 304 不锈钢材质 | 4 套 |
| 8 | 水泵 | AC380V | 1 套 |
| 9 | 变频器 | AC380V | 1 套 |
| 10 | 水池 | 不小于1000L，304 不锈钢材质 | 1 套 |
| 11 | 稳压罐 | 不小于1000L，304 不锈钢材质 | 1 套 |
| 12 | 转子流量计 | LZB-15:4-90L/h，2只 LZB-25:20-350L/h，2只 LZB-50:450-8000L/h，2只 | 6 只 |
| 13 | 耐压装置 | 304 不锈钢材质, 压力：1.6MPa，自动打压 | 2 套 |
| 14 | 夹表器 | 304 不锈钢材料 | 2 套 |
| 15 | 直管段 | 304 不锈钢材料，单块表直管段大于 5D 配 ： DN15mm*10，DN20mm*8 ，DN25mm*7 | 2 套 |
| 16 | 工作台及附件 | 可调摄像架，法兰，弯头，供水管路， 橡皮垫等 | 2 套 |
| 17 | 压力变送器 | (0～2.5)MPa，不低于0.5级 | 2 台 |
| 18 | 温度变送器 | （0～50）℃，最大允许误差不大于±0.2% | 2 台 |
| 19 | 恒温系统 | 加热管，温控箱 | 1 套 |
| 计算机电子自动化部分 |  |  |  |
| 1 | 工业摄像机 | 液晶 显示 高速 彩色摄像机，用于图像采集和数据读取 | 20台 |
| 2 | 工业镜头 | 25mm 定焦 IR 镜头 | 20 个 |
| 3 | 图像采集系统 | 10 路图像采集器 | 2 套 |
| 4 | 气动球阀 | 口径 （15～25）mm | 6 只 |
| 5 | 控制箱 | 主控单元,连接各个电气装置 | 1 台 |
| 6 | 计算机 | I5 CPU、4G 内存、1T 固 态 硬盘、21.5 寸液晶 显示器、DVD 光驱 | 1 台 |
| 7 | 打印机 | A4 激光打印机 | 1 台 |
| 8 | 条码枪 | 自动识别水表的条形码 | 1套 |
| 9 | 操作台 | 人体工学,一体化设计 | 1 套 |
| 10 | 全自动检定软件 | 符合JJG162—2019《饮用冷水水表检定规程》。自主研发，自动控制检定流程，自动识别表盘 读数，计算误差，保存数据，生成报表。 | 1 套 |
| 其它附件 |  |  |  |
| 1 | 配套装置 | 满足水表检定的其它配套设备 | 1套 |
| 2 | 仪器电缆、配件 | / | 1 套 |
| 3 | 使用说明书 | / | 1 套 |
| 4 | 产品合格证、保修卡 | / | 1 套 |

三. 服务要求

1．正常使用情况下，验收合格后两年质保，“三包”质量保证，终身维修；质保期内设备出现故障免维修费，配件费,保修期后终身有偿提供配件和技术服务。

2．JJG1113—2015《水表检定装置规程》、JJG162—2019《饮用冷水水表检定规程》更改导致检定方法的变更有可能导致装置改造升级，供货方应在验收合格后2年内负责免费升级，终生免费为需方进行因国家规程改变而需要的软件升级。

3．供应商送货上门，安装并提供装置备用易损件。

4．供应商需提供现场免费培训，使操作人员熟悉设备使用方法和维护保养知识。

5. 在到货安装调试结束后5日内，需由供应商联系中国测试技术研究院到现场检测，以中国测试技术研究院出具的装置检定证书和标准器检定证书或校准证书作为验收证明。检测费用由供应商承担。